Приложение № 1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке и сервисному обслуживанию конвейерных весов Хабаровской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-3, Комсомольской ТЭЦ-2, Амурской ТЭЦ-1, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Партизанской ГРЭС, Нерюнгринской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ

Лот № 41044004-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. | Общие сведения Обозначения и сокращения | 3 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Наименование оказания услуг | 3 |
| 1.3. | Цель оказания услуг | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 2. | Требования оказываемым услугам | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам оказания услуг | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и услуг | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем оказания услуг |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству услуг | 6 |
| Таблица 4. Требования к качеству услуг |  | 6 |

- 3.        Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки                        10

4.        Требования  к документации по ценообразованию на этапе заключения

(исполнения) договора

5.       Приложения                                                                                                                            10

Обозначения и сокращения

| СП | Структурное подразделение |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

Наименование оказания услуг

ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке и сервисному обслуживанию конвейерных весов Хабаровской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-3, Комсомольской ТЭЦ-2, Амурской ТЭЦ-1, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Партизанской ГРЭС, Нерюнгринской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ

Цель оказания услуг

- Плановая поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Конвейерные весы | СП «Хабаровская ТЭЦ-3», 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, Фёдоровское шоссе, 10. | Конвейерные весы КУРС-2Z, от 50 до 125 кг/м |  |
|  |  |  | Конвейерные весы КУРС-2Z, от 50 до 125 кг/м |  |
| 2. | Конвейерные весы | СП «Комсомольская ТЭЦ-2», 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда 1, корпус 3 | Конвейерные весы ВКА-1000, от 30 до 250 кг/м |  |
|  |  |  | Конвейерные весы ВКА-1000, от 30 до 250 кг/м |  |
| 3. | Конвейерные весы | СП «Амурская ТЭЦ-1», 682640, Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 10. | Конвейерные весы ВКА-1200 Ех, от 50 до 400 кг/м |  |
|  |  |  | Конвейерные весы КУРС-1Z, от 20 до 1250 кг/м |  |
| 4. | Конвейерные весы | СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань», 682846, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, ул. Кишеневская, стр.2 | Конвейерные весы ВНК-1400-2, до 7200 т |  |
|  |  |  | Конвейерные весы ВНК-800-2, до 2300 т |  |
|  |  |  | Конвейерные весы ВНК-800-2, до 2300 т |  |
|  |  | СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань», (Котельная п. Майский) 682846, Советско-Гаванский район, р.п. Майский ул. Каспийская, 12. | Конвейерные весы КЛИМ-500-2, до 2300 т |  |
|  |  |  | Конвейерные весы КЛИМ-500-2, до 2300 т |  |
| 5. | Конвейерные весы | СП «Хабаровская ТЭЦ-2» (цех № 2 котельная Ургальская) 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Нефтебазовская, д.15. | Конвейерные весы ВКА-650-2, от 12,5 до 100 кг/м |  |
| 6. | Конвейерные весы | СП «Партизанская ГРЭС», Приморский край, 692860, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2. | Конвейерные весы КУРС-1Z (1/3/3) 40/1, от 0 до 250 т |  |
|  |  |  | Конвейерные весы КУРС-1Z (1/3/3) 40/1, от 0 до 250 т |  |
| 7. | Конвейерные весы | СП «Нерюнгринская ГРЭС», Республика Саха (Якутия), 678995, г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор. | Конвейерные весы КУРС-1Z (113) 160/1, от 0 до 4500 т/ч |  |
|  |  |  | Конвейерные весы КУРС-1Z (113) 160/1, от 0 до 4500 т/ч |  |
| 8. | Конвейерные весы | СП «Артемовская ТЭЦ», 692775, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 23. | Конвейерные весы КУРС -1Z, от 20 до 1250 кг/м |  |
|  |  |  | Весы конвейерные ВК-1, от 12 до 125 кг/м |  |

Требования к оказываемым услугам

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к видам и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | СП «Хабаровская ТЭЦ-3» |  |  |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов КУРС-2Z | шт. | 2 |
| 2. | СП «Комсомольская ТЭЦ-2» |  |  |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов ВКА-1000 | шт. | 2 |
| 3. | СП «Амурская ТЭЦ-1» |  |  |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов ВКА-1200 Ех | шт. | 1 |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов КУРС-1Z | шт. | 1 |
| 4. | СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань» |  |  |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов ВНК-1400-2 | шт. | 1 |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов ВНК-800-2 | шт. | 2 |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов КЛИМ-500-2 | шт. | 2 |
| 5. | СП «Хабаровская ТЭЦ-2» |  |  |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов ВКА-650-2 | шт. | 1 |
| 6. | СП «Партизанская ГРЭС» |  |  |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов КУРС-1Z | шт. | 2 |
| 7. | СП «Нерюнгринская ГРЭС» |  |  |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов КУРС-1Z | шт. | 2 |
| 8. | СП «Артемовская ТЭЦ» |  |  |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов КУРС -1Z | шт. | 1 |
|  | Поверка и сервисное обслуживание конвейерных весов ВК-1 | шт. | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке и сервисному обслуживанию конвейерных весов Хабаровской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-3, Комсомольской ТЭЦ-2, Амурской ТЭЦ-1, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Партизанской ГРЭС, Нерюнгринской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ | с даты заключения договора, по заявке структурного подразделения, оформленной в свободной форме, с учетом технологического режима станции | до 31 декабря 2026 года |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: «ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке и сервисному обслуживанию конвейерных весов Хабаровской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-3, Комсомольской ТЭЦ-2, Амурской ТЭЦ-1, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Партизанской ГРЭС, Нерюнгринской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ»

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг | -//- | -//- |
|  | Оказать услуги в соответствии: - Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"; - Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ; - Инструкция по монтажу Весов конвейерных КУРС-1Z, КУРС-2Z - Программным обеспечением Автоматизированное рабочее место «Весы конвейерные» - Весы конвейерные КУРС-1Z, КУРС-2Z. Руководство по эксплуатации УФГИ. 404631.003РЭ. - Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВКА-1000ЕХ, ВКА-1200Ех. Руководство по эксплуатации. - Весы конвейерные ВК-1. Руководство по эксплуатации. - Весы непрерывного действия конвейерные. Методика поверки. ГОСТ 8.005-2002. - ГОСТ 30124-94 Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования. - Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.07.2022 N 1622. «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы» - ТУ 4274-001-45627446-08 «Весы конвейерные автоматические непрерывного действия «КЛИМ». Технические условия» | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Требования к оказанию услуг при поверке и сервисном обслуживании конвейерных весов: |  | -//- |
|  | Руководствоваться требованиями заводской документации. |  | - |
|  | Соблюдать на объекте противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, санитарные нормы, правила охраны труда, а также все безопасные требования действующие на объекте. |  | - |
| 1.2.3. | Соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима на объекте. |  | - |
| 1.2.4. | Оказывать услуги в соответствии с требованиями п. 1.1.1. настоящего технического требования на оказание услуг. |  | - |
| 1.2.5. | 1. Провести сервисное обслуживание: - Профилактический осмотр, который включает в себя: внешний осмотр, проверка на наличие повреждений, коррозии, при необходимости чистка деталей, проверка на отсутствие посторонних предметов между подвижными и неподвижными элементами грузоприемного устройства, при их наличии-удалить. - Проверка работоспособности устройства натяжения ленты, вспомогательных устройств - Оценить исправность роликов и роликоопор конвейера, при необходимости неисправные элементы заменить - Проверка биения образующих роликов на измерительном участке конвейера (3 роликоопоры до и 3 роликоопоры после грузоприемного устройства (ГПУ), а также роликоопоры установленные на ГПУ. При биении роликов роликоопор ГПУ более 0,1 мм, а остальных – более 0,2 мм – их заменить) - Добавить смазку в подшипниках роликоопор ГПУ - Проверка технического состояния и обслуживание: весовых блоков, основания весов, технологических зазоров, диагностика работы вторичного электронного оборудования, определение стабильности показаний весов, проверка связи с аппаратно-программным комплексом, комплектующей аппаратуры и приборов - Проверка программного обеспечения - Проверка соответствия требованиям и нормам условий эксплуатации 2. Подготовить весы к поверке и провести поверку: - перед поверкой конвейерные весы настраиваются, калибруются, проверяются основные метрологические характеристики и после сдаются в поверку. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Квалификация персонала должна соответствовать требованиям руководств по эксплуатации, паспортов на конвейерные весы, в соответствии с которой следует оказывать услуги по поверке и сервисному обслуживанию. |  | - |
|  | При проведении поверки и сервисного обслуживания Исполнитель обязан использовать оборудование, соответствующее требованиям нормативных документов в области обеспечения единства измерений. |  | - |
|  | Сервисное обслуживание должны проводить квалифицированные специалисты, имеющие опыт в данном направлении, прошедшие повышение квалификации, обучение с наличием подтверждающих документов. Поверку должны выполнять аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе государственные научные метрологические институты и государственные региональные центры метрологии. |  | - |
|  | Исполнитель должен иметь комплект эталонов единиц величин и средств измерений: - гири класса точности М I (эталон 4 разряда); - весы неавтоматического действия с диапазоном измерений до 3т и относительной погрешностью не более 0,3% (эталон 5 разряда); - другие материально-технические ресурсы, позволяющие проводить сервисное обслуживание оборудования в полном объеме. |  | - |
|  | Требования к результатам оказания услуг и оформлению документации |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг и оформлению документации |  | -//- |
| 2.1.1 | Оформить результаты оказания услуг в соответствии с нормативно-технической документацией приведенной в п. 1.1.1. настоящего технического требования на оказание услуг. |  | - |
|  | Требования к порядку приемки оказания услуг |  | -//- |
| 2.2.1 | Сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона N 102-ФЗ, аккредитованным на поверку лицом, проводившем поверку, в сроки, согласованные с лицом, представляющим средства измерений в поверку, но не превышающие 40 рабочих дней с даты проведения поверки средств измерений. В случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) наносится знак поверки на средства измерений и выдается свидетельства о поверке, оформленные в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке; в паспорт (формуляр) конвейерных весов вносится запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) выдается извещение о непригодности к применению конвейерных весов. По окончанию оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты оказанных услуг и результаты поверки конвейерных весов СП. |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации/калькуляции осуществляется при заключении и исполнении договора в соответствии со следующими требованиями:

- на стадии заключения Договора Исполнитель предоставляет Стоимость оказания услуг по форме приложения к ТТ. При формировании стоимости услуг – стоимость должна быть подтверждена подробным и обоснованным расчётом, учитывающим весь объём услуг, все предполагаемые затраты исполнителя, обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг. В случае учета калькуляции затрат Соисполнителей на стадии расчетов данные затраты подлежат подтверждению отчетными документами (Договор субподряда с прилагаемыми расчетами)

- в случае учета затрат на командировочные расходы исполнителя стоимость составляющих должна быть расшифрована по статьям затрат (проезд, проживание, суточные), при этом размер суточных учитывать не более 500 руб/сутки. Размер на проживание для рабочих специалистов составляет не более 550 (пятисот пятидесяти) руб/сутки, для инженерно-технических специалистов не более 5000 (пяти тысяч) руб/сутки.

# Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Исполнителя копии первичных документов, платёжных поручений, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам в пределах учтенной в калькуляции величины.

5.   Приложения

Приложение № 1: Форма калькуляции оказанных услуг